|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |
| 2016-05-03 |
|  |
| Lasarettsrehab |
|  |
|  |  |

**Rengöring och skötsel av hostmaskin E70**

****

**Ansiktsmask**

**Engångsmask (Visi-Clear)** rengörs efter

varje behandlingstillfälle med milt

rengöringsmedel och vatten. Lufttorkas.

Kasseras efter ett dygn tillsammans

med slangsetet.

**PEP-mask för långvarigt bruk (Dentsply**) rengörs efter varje användningstillfälle med milt rengöringsmedel och vatten. Lufttorkas.

Desinficeras 1 gång/vecka genom att läggas ner i kokhett vatten 1-2 minuter.

**Lång hostslang, kort uppsamlingslang och filter**

Lång hostslang inkl apparatfilter kasseras och bytes till ny 1 gång/dygn och vid behov.

Kort sekretslang (vid trakealkanyl) kasseras och byts till ny efter varje behandlingstillfälle.

**Hostapparat**

Hostapparatens utsida rengörs med en ren trasa fuktad med vatten och ett milt rengöringsmedel alternativt desinfektionsmedel (klorhexidin) minst varannan vecka samt vid behov.

**Luftfilter på hostapparatens baksida**

Vid normal användning av hostapparaten ska luftfiltret rengöras minst varannan vecka och ersätts med ett nytt var 6:e månad.

Rengöring av filtret: tvätta filtret i varmt vatten och handdiskmedel. Skölj väl , krama ur med papper och lufttorka!

Filtret måste vara helt torrt innan användning!

**Vid fel på hostmaskinen**

Vid problem med maskanpassning eller inställningar på apparaten, var god kontakta din fysioterapeut/sjukgymnast på tel. 0470-58 75 40.

Om fel uppstår på apparaten vg vänd er till CLV, Medicinavdelning 5, tel.0470-58 80 05.